电动妇科检查床项目采购需求

1. 技术要求

1.1整体要求

 用于体检患者妇科临床检查，电动部分主要可用于不同身高人群，可调整床高，并可在妇科检查时，被检查者取膀胱截石位时更舒适。

1.2配置要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 床体 | 1 | 个 |
| 2 | 把手 | 2 | 个 |
| 3 | 方滑块 | 1 | 个 |
| 4 | 腿托 | 2 | 个 |
| 5 | 电源线 | 1 | 套 |
| 6 | 控制手柄 | 1 | 个 |
| 7 | 污物盆 | 1 | 个 |

1.3具体功能及参数要求

1.床面长度及宽度：需1380±50mm\*600±50mm（不含辅助板）

2.床面最低及最高高度（含垫）：需570mm-950mm

3.座板上折角度：≥12°

4.背板折转角度：上折≥60° 下折≥12°

5.配备电动位置调整功能，均由手持操作器或脚踏开关控制，床垫需采用一次发泡成型，床架需采用优质碳钢喷塑。

6.底座需配四个双面中控静音轮，可单独锁止。

7.座板下需配可伸缩式不锈钢污物盆，可防止分娩时羊水外溅。侧面助力扶手、腿托可快速安装、拆卸，方便孕妇侧卧位用力。

8.需配置一键急停系统。

1. 商务及售后要求

1、交货（实施）期及地点：签订合同起30天，交付医院指定科室。

2、质保期：整机（含配套附件、附属设备等）质保3年，质保期自正式验收合格之日起计算，提供原厂质保承诺文件，在质保期内进行售后服务不得收取任何费用。

3、验收合格后质保期内每年（按365天计算）设备开机率≥95%，若达不到，不足的开机天数按照1：3相应延长质保期。

4、配备专职售后服务工程师，如实提供售后工程师名单、联系方式等证明材料。接到院方报修 2小时内响应，24小时内抵达现场维修。

5、如有配件供应：国内有配件仓库，保证十年内配件供应。提供设备配套的耗材、维修配件的明细清单及相应报价。

6、负责免费培训 科室1名医务人员和 2名院内维修工程师，培训方式：厂家专业人员现场培训，培训次数：1次。培训标准：相应人员能够熟练掌握设备正确操作、日常维护、维修，可顺利开展诊断治疗等相关工作。

7、中标方需提供设备操作手册、使用说明书、软件备份、维修维护等相关中文技术资料。